낙상가드 (실내 천장형 보행보조 레일) 설계 확인 질문지
2026-11-07 · 시제품 3D rev1 기준
현재 설계 요약
• 욕실 3000 × 3000, 천장 2300, 사용자 키 190 cm · 최대 150 kg 기준으로 벽 고정 강체 레일(XY)을 설계했습니다.
• 승강장치는 두 안입니다. A 완강기형: 자동 잠금 안전블록(SRL)을 등 고리에 연결, 머리 위 여유 약 100 mm. B 전동: 천장 리프트 모터(Molift Air 300급) + 보행조끼 + 슬링바, 슬링바가 머리 위 약 60 mm라 부족합니다.
• 아래 답을 주시면 레일 범위, 장치 선정, 머리 위 여유, 인증 방향을 확정하겠습니다. 모르는 항목은 비워 두셔도 됩니다.

사용자와 사용 장면
	번호
	질문 (참고)
	답변

	1
	주로 어떤 분이 쓰나요?
예: 고령자, 뇌졸중·파킨슨 재활, 하지 근력 저하, 소아
	

	2
	사용자 키와 체중의 범위는? (최대 190 cm / 150 kg 맞나요? 가장 작은·가벼운 분은?)
체중이 가벼우면 안전블록이 잘 안 잠길 수 있어 최소값도 필요합니다
	

	3
	혼자 쓰나요, 보호자가 옆에 있나요?
조작 버튼을 누가 누르는지, 착용을 혼자 해야 하는지
	

	4
	욕실에서 하는 동작은 무엇인가요?
보행만 / 변기 앉기·일어서기 / 샤워 중 / 넘어진 뒤 일으키기
	

	5
	넘어질 때 원하는 동작은?
(a) 즉시 잡아서 멈춤 (b) 천천히 바닥까지 내려줌 (완강) (c) 평소에도 체중 일부를 받쳐줌
	

	6
	천천히 주저앉는 경우(어지러움, 무릎 꺾임)도 잡아야 하나요?
A안(속도 감지 잠금)은 천천히 내려가면 잠기지 않을 수 있습니다
	



욕실과 설치
	번호
	질문 (참고)
	답변

	7
	실제 욕실 치수: 가로·세로·천장 높이 (3000 × 3000 × 2300 가정). 환풍기·조명·점검구 때문에 낮은 곳이 있나요?
가능하면 도면이나 사진
	

	8
	벽과 천장의 재질은? 매립 배관·전선 위치는?
콘크리트 / 벽돌 / 석고보드 / 타일 두께
	

	9
	문 위치·폭·높이, 그리고 레일이 문 위를 지나가도 되나요?
현재 앞벽 x 1600–2400, 높이 2100 가정
	

	10
	변기·세면대·샤워·수납장 배치를 알려주세요
훅이 닿아야 하는 곳과 피해야 하는 곳
	

	11
	신축·리모델링 현장인가요, 기존 욕실에 덧붙여 설치하나요? 타일 천공이 가능한가요?
	

	12
	욕실 밖(침실 등)으로 레일이 이어져야 하나요?
	



승강장치
	번호
	질문 (참고)
	답변

	13
	완강기형과 전동 중 어느 쪽이 우선인가요? 둘 다 제품군으로 가나요?
	

	14
	전동이라면 조작은 누가 하나요? 충전 방식(레일 안 충전 / 리모컨 충전)은?
	

	15
	생각해 둔 제품이 있나요? (Molift, Guldmann, Liko, 국산 등)
제조사 연결부 도면이 있으면 어댑터를 바로 설계합니다
	

	16
	몸을 거는 방식은? 조끼형 / 하네스(등 고리) / 허벅지 끈 포함
	

	17
	천장 2300에 키 190이면 전동+슬링바는 머리 위가 약 60 mm라 부족합니다. 어떻게 할까요?
(a) 실제 천장이 더 높은지 확인 (b) 전동은 대상 키 제한 (c) 슬링바 없이 조끼 직결 (제조사 승인 필요)
	

	18
	이동빔이 따라오는 무게가 약 60 kg입니다. 사용자가 끄는 방식으로 괜찮나요, 전동 주행이 필요한가요?
	



제품·인증·일정
	번호
	질문 (참고)
	답변

	19
	의료기기로 등록할 계획인가요? 판매 국가는?
식약처 등급, KC 전기안전, CE
	

	20
	시제품 수량과 목적은? 이후 양산 수량은?
전시 / 사용자 시험 / 임상
	

	21
	목표 판매가나 제작 원가가 있나요?
	

	22
	외관 요구가 있나요? 색상, 레일 커버, 로고 위치
상표 가드라인 적용 범위
	

	23
	재질 선호는? 스틸 분체도장 / 스테인리스 / 알루미늄
욕실 습기·청소
	

	24
	납품 범위와 일정: 3D만 / 2D 제작도면 / BOM / 시제품 제작까지, 희망 완료일은?
	



회신 시 욕실 사진(천장 포함)과 도면이 있으면 같이 보내 주세요.




